## Specifikacija
Naručitelj: Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije
Ljudevita Gaja 21, Virovitica

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 64-24

		Tražene tehničke specifikacije				PONUĐENO	Ponuđeno
Model: ________________________________		minimalne				DA/NE	jednakovrijedno
Refrakcija	Mjerna metoda	Široko kutno snimanje zjenice (projekcija prstenova)
	Sfera	-30D to +25D / (0.01/0.12/0.25D)
	Cilindar	0D to ±12D / (0.01/0.12/0.25D)
	Kut cilindra	0° to 180° / (1°/ 5°step)
	Minimalna veličina zjenice	Φ2.0mm
	PD mjerni opseg	28 do 85mm / (1mm korak)
	Mjerenje veličine zjenice	Auto / 1.0 do 10.0mm (0.1mm)
Keratometrija	Mjerna metoda	Mire ring (mjerni prstenovi)
	Zakrivljenost rožnice	5.0 do 13.0mm / (0.01mm – korak)
	Sferna refrakcijska jakost	25.96 do 67.50D / (0.01/0.12/0.25D)
	Cilindrična refrakcijska jakost	0 do ±12D / (0.01/0.12/0.25D)
	Kut	0° do 180° / (1°/ 5°korak)
Praćenje oka prilikom mjerenja	Automatsko	X,Y,Z osi
	Automatsko mjerenje	●
	Električno podizanje / spuštanje	● (s palicom)
	Električni naslon za bradu	●
Dodatne funkcionalnosti	Mjerenje akomodacije	DA
	Retroiluminacijski mod rada	DA
Ekran	Veličina i tip ekrana	6.5 inčni LCD
Sučelja		RS-232C:ulazno / izlazni / USB:1 port / LAN:1 port
Printer		Termalni printer s automatskim rezačem
Dimenzije/Težina	(Š)x(D)x(V) mm	260×481×455
	Težina	20kg
Napajanje		AC100V-240V ±10% / 50/60Hz, 100VA

U_______________, __________.2024. godine Potpis:
__________________________________